http://www.portalmcu.com.br/2013/12/faca-voce-mesmo-um-ecg-e-oximetro.html

ETAPA 1: amplificador de alto ganho. Os sinais de entrada do ECG ou oxímetro de pulso são alimentados em uma cadeia de 3 estágios opamp. O primeiro é um pré-amplificador. A saída é desacoplada através de um capacitor em série para colocá-la perto de VCC / 2, e amplificada muito graças ao resistor de feedback negativo de 1.8Mohm. Alterar esse valor muda o ganho inicial.

ETAPA 2: filtro passa-baixa ativo. O resistor variável 10kOhm permite que você ajuste o corte de freqüência. O opamp serve como um seguidor de fonte / tensão de corrente de unidade que possui alta impedância de entrada ao medir a saída f do filtro passa-baixa e reproduz sua tensão com uma saída de baixa impedância. Há mais informações sobre o filtro ativo nesta página . É melhor olhar para a saída desta etapa e ajustar o potenciômetro até o ruído de 60Hz (causado pela fiação de CA nas paredes) é mais reduzido, enquanto o componente de freqüência mais baixa do seu batimento cardíaco é mantido. Com o oxímetro, praticamente nenhum ruído passa. Como o sinal de ECG é muito menor, esse filtro deve ser menos agressivo e esse ruído é removido pelo software (mais sobre isso mais tarde).

ETAPA 3: amplificador final com filtro passa-baixa. Tem um ganho de ~ 20 (determinado pela proporção dos resistores de 1.8kOhm a 100Ohm) e os componentes de filtragem de passagem baixa são fornecidos pelo capacitor de 22uF através do resistor de feedback negativo. Se você tentar executar este circuito a 5V e quiser mais ganho (mais swing de tensão), considere aumentar o valor do resistor de 1.8kOhm (com o capacitor removido). Uma vez que você tenha um bom ganho, adicione valores de capacitores diferentes até que seu sinal seja deixado, mas o ruído reduzido. Para 12V, esses valores funcionam bem. Vamos ver isso em ação!